附件2（略）

附件3（略）

附件4

说明书和标签

一、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

商品名称：无

英文名称：Africa swine fever virus nucleic acid Real–time PCR rapid test kit

汉语拼音：Feizhouzhuwen Bingduhesuan PCR Yingguang Kuaisu Jiance Shijihe

【主要成分和含量】

| 试剂盒成分 | 装量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 50份 | 100份 |  |  |  |
| 缓冲液A | 5ml/瓶×1 | 10ml/瓶×1 |  |  |  |
| 缓冲液B | 5ml/瓶×1 | 10ml/瓶×1 |  |  |  |
| 荧光PCR反应液 | 900μl/管×1 | 900μl/管×2 |  |  |  |
| 阴性对照 | 50μl/管×1 | 50μl/管×1 |  |  |  |
| 阳性对照 | 50μl/管×1 | 50μl/管×1 |  |  |  |
| 说明书 | 1份 | 1份 |  |  |  |

【作用与用途】  用于全血、血清、脾脏、淋巴结等样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  待检样品采集、保存及运输

1.1.1  样品采集  可根据现场实际情况采集全血、血清、脾脏、淋巴结等样品。

1.1.2  样品保存  所有待检样品常温保存应不超过24小时；2～8℃保存应不超过1周；在-20℃冰箱冷冻保存应不超过6个月；长期保存时，以-70℃以下冰柜为宜。

1.1.3  样品运输  样品放置在有干冰或冰块的冷藏包中，保持全程冷链运输。

1.1.4  样品的采集、保存、运输等处理  应按照国家相关法律法规进行。

1.2  样品处理

1.2.1  全血、血清、血浆样品  使用商品化试剂盒提取核酸进行检测。也可用免提法进行快速检测：取10μl样品加入到100μl 缓冲液A中，震荡混匀，煮沸5分钟或金属浴99℃孵育5分钟，加入100μl 缓冲液B，涡旋混匀，12000r/min离心1分钟，取上清液进行核酸检测。

1.2.2  淋巴结、脾脏等组织样品  取0.1～0.2g（黄豆粒大小）加入10倍体积的生理盐水，采用研磨法制成组织匀浆液，8 000 r/min离心2分钟，取上清液使用商品化试剂盒提取核酸进行检测。

1.3  扩增试剂准备  根据待检样品数量准备相应的反应管，每管中加入18μl 荧光PCR反应液，然后取2μl待检样品加入到反应管中，盖紧管盖，混匀后短暂离心。按照阴性对照、待检样品、阳性对照的顺序加入。

1.4  荧光PCR反应  将反应管放入到荧光PCR仪中，按照如下程序进行检测：1）变性，95℃ 30秒；2）扩增，95℃ 5秒，60℃ 20秒，40个循环，在60℃采集FAM荧光信号。

2  结果判定

2.1  有效性判定  阳性对照应出现特异性扩增曲线，且Ct值＜27，阴性对照应无Ct值；否则试验结果无效。

2.2  结果判定  当检测样品有典型的扩增曲线且Ct值＜40时，判定为阳性；当待检样品的扩增结果无Ct值或背景信号之下时，判为阴性。

【注意事项】

（1）使用本试剂盒的实验室应严格保证生物安全，并按照国家有关规定进行管理。

（2）分子检测实验室建议分区使用：配液区、模板提取区、扩增区，物品流通顺序为配液区→模板提取区→扩增区。严禁器材和试剂倒流。

（3）缓冲液 A、B 使用前恢复至室温并充分摇匀，恢复至室温的缓冲液A、B液可室温保存。

（4）荧光PCR反应液、阴性对照、阳性对照应该在规定温度存储。使用前应完全融化，瞬时离心，使液体汇于管底，并放于冰上，使用后应立即冻存。

（5）提取的病毒核酸长期保存时，应该存储于-20℃以下。

（6）吸取荧光PCR反应液时，应尽量避免产生气泡；扩增试剂准备时应按阴性对照、待检样品、阳性对照的顺序加入 PCR 反应管中。加样结束应盖紧反应管，瞬离至管底。

（7）处理样品用器械及废弃物品应高压灭菌。检测过程中使用过的吸头，应直接打到盛有10% 次氯酸的带盖废物缸内。检测结束的 PCR 反应管，严禁打开管盖。所有废弃物高压处理。

（8）工作台及各种实验用品应定期清洁并用 10% 次氯酸或紫外灯进行防污染处理。

（9）严禁使用超过有效期限的试剂；不同批号的试剂请勿混用。

（10）若试剂不慎溅入眼睛或沾到皮肤，请及时用大量清水冲洗。

【贮藏与有效期】  -20℃以下保存，有效期为12个月。

【规格】  （1）50份/盒；（2）100份/盒。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

50 （100）份/盒

批    号：

生产日期：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书。

【贮藏与有效期】-20℃以下保存，有效期12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

缓冲液A

5（10）ml/瓶

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期12个月

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

缓冲液B

5（10）ml/瓶                                      批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期12个月

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

荧光PCR反应液

900 μl/管

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期12个月

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

50 μl/管

批    号：

有效期至：

【用法与判定】 详见说明书

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期12个月

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

50 μl/管

批    号：

有效期至：

【用法与判定】详见说明书

【贮藏与有效期】 -20℃以下保存，有效期12个月

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

二、非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）

商品名  无

英文名  Real–time PCR Diagnostic Kit for African Swine Fever Virus（Direct Amplification）

汉语拼音  Feizhou Zhuwen Bingdu Yingguang PCR Jiance Shijihe（Miantiqu）

【主要成分与含量】

| 试剂盒组分 | 数量 | 装量 |
| --- | --- | --- |
| 阳性对照 | 1管/盒 | 20μl/管、30μl/管或40µl/管 |
| 阴性对照 | 1管/盒 | 20μl/管、30μl/管或40µl/管 |
| 荧光PCR反应液 | 1管/盒 | 110µl/管、220µl/管或550µl/管 |
| 无菌无核酸酶水 | 1管/盒 | 100µl/管、200µl/管或500µl/管 |
| 引物探针混合物 | 1管/盒 | 35µl/管、70µl/管或150µl/管 |

【性状】  试剂盒应无破损、无裂痕、无渗漏。其中：

阳性对照  无色澄清液体。

阴性对照  无色澄清液体。

引物探针混合物  淡红色澄清液体。

荧光PCR反应液  无色澄清液体。

无菌无核酸酶水  无色澄清液体。

【作用与用途】  用于猪抗凝血中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样品处理  采集抗凝血，置60℃灭活30分钟，吸取200μl，置1.5ml离心管中，编号备用。

1.2  样品存放  采集或处理好的样品置2～8℃保存应不超过24小时；若需长期保存，须放置于−70℃以下冰箱保存，并应避免反复冻融。

1.3  荧光PCR反应体系的配制  取出试剂盒中的各组分，置室温（10～30℃）融化后瞬时离心，备用。每次检验设阴、阳性对照。设待检样品、阳性对照和阴性对照的样品总份数为n，按如下反应体系配制：

| 荧光PCR反应液 | 10μl×（n+1） |
| --- | --- |
| 引物探针混合物 | 2.5μl×（n+1） |
| 无菌无核酸酶水 | 7μl×（n+1） |
| 总量 | 19.5μl×（n+1） |

将以上配制的反应体系充分混匀后，按19.5μl/管分装至反应管中。分别取样品0.5μl加入相应反应管中，盖紧管盖后瞬时离心。

1.4  荧光PCR反应条件

第一阶段：95℃ 20秒；

第二阶段：95℃ 5秒、60℃ 20秒，共40个扩增循环。

对于ABI荧光PCR仪，选择FAM通道读取检测结果，淬灭基团选择“MGB”；

对于其他品牌的荧光PCR仪，选定FAM通道读取检测结果，淬灭基团选择“None”。

2  试验成立条件  阳性对照Ct值＜35，阴性对照无Ct值，则判为试验成立。

3  判定  待检样品Ct值≤36并出现典型的扩增曲线，判为阳性；待检样品无Ct值并且无典型的扩增曲线，判为阴性；36＜Ct值＜40，判为疑似。对疑似样品，模板量加倍（即1μl样品）进行复检（无菌无核酸酶水减至6.5μl，其他体系不变），Ct值＜40判为阳性，否则判为阴性。

【注意事项】  （1）试剂盒应在−20℃以下保存和运输。

（2）本试剂盒仅用于体外检测使用，操作人员必须经过培训，试剂盒使用前请仔细阅读说明书全文。

（3）不要使用过期组分或者不同批次组分混合使用。

（4）使用时尽量避免反复冻融，如冻融，应不超过3次。

（5）样品采集和处理过程应戴一次性手套，并及时更换，样品间严禁交叉污染。

（6）荧光PCR实验严格分区操作，各区应有专用的手套、移液器等，不得交叉使用，避免污染；工作人员应遵循单方向工作原则，各工作区相对隔离。

（7）进行荧光PCR实验的工作桌面及相关物品应定期用1%次氯酸钠、75%酒精、1mol/L盐酸依次灭菌和消毒，或定期用紫外灯灭菌和消毒。

（8）测试样品时，应做好生物安全防护。

（9）试验完毕后，使用过的试剂盒、样品和试剂应进行无害化处理。

【规格】  （1）10份/盒  （2）20份/盒  （3）50份/盒

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）内包装标签

兽用

非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒（免提取）

10（20、50）份/盒                                           批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

20µl（30µl、40µl）/管                                        批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

20µl（30µl、40µl）/管                                        批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

引物探针混合物

35µl（70µl、150µl）/管                                        批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

荧光PCR反应液

110µl（220µl、550µl）/管                                      批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

无菌无核酸酶水

100µl（200µl、500µl）/管                                       批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  −20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

三、亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂说明书和标签

（一）亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂说明书

兽用

【兽药名称】

通用名称：亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂

商品名称：

英文名称：Bacitracin Methylene Disalicylate Premix

汉语拼音：Yajiaji Shuiyangsuan Ganjuntai Yuhunji

【主要成分】 亚甲基水杨酸杆菌肽

【性状】 本品为淡黄色至淡褐色粉末或颗粒。

【药理作用】 杆菌肽通过非特异性的阻断磷酸化酶反应，抑制细菌的黏肽合成而产生抗菌作用。杆菌肽对大多数革兰氏阳性菌如金黄色葡萄球菌、链球菌、肠球菌、梭状芽孢杆菌和棒状杆菌等具有良好的抗菌活性，对放线菌和螺旋体亦有效。敏感菌对其很少产生耐药现象。

药物相互作用：本品与青霉素、链霉素、新霉素和黏菌素等合用有协同作用。

【作用与用途】 多肽类抗生素。用于控制产气荚膜梭菌引起的肉鸡坏死性肠炎。

【用法与用量】 以杆菌肽计。混饲：每1000kg饲料，肉鸡200g，连用7日。

【不良反应】 按推荐的用法和用量使用，暂未见不良反应。

【注意事项】 1.不得用于种禽。

2.本品对施药者眼、鼻和呼吸道具刺激性，使用时需做好防护，避免吸入粉尘和接触眼睛或皮肤。如果意外接触本品时可用清水清洗。施药者长期或多次接触本品可能会引起过敏反应。

3.废弃本品或使用过的容器应进行无害化处理。

【休药期】 0日。

【规格】 （1）1g∶100mg（4000单位）  （2）1g∶150mg（6000单位）

【包装】

【贮藏】 密封，在干燥处保存。

【有效期】 24个月。

【批准文号】

【生产企业】

（二）亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂标签

兽用

【兽药名称】

通用名称：亚甲基水杨酸杆菌肽预混剂

商品名称：

英文名称：Bacitracin Methylene Disalicylate Premix

汉语拼音：Yajiaji Shuiyangsuan Ganjuntai Yuhunji

【主要成分】 亚甲基水杨酸杆菌肽

【作用与用途】 多肽类抗生素。用于控制产气荚膜梭菌引起的肉鸡坏死性肠炎。

【用法与用量】 以杆菌肽计。混饲：每 1000kg饲料，肉鸡200g，连用7日。

【休药期】 0日。

【规格】 （1）1g∶100mg（4000单位）   （2）1g∶150mg（6000单位）

【包装】

【批准文号】

【生产日期】

【生产批号】

【有效期】

【贮藏】 密封，在干燥处保存。

【生产企业】