附件2（略）

附件3（略）

附件4

说明书和标签

# 非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书和内包装标签

（一）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒说明书

兽用

【兽药名称】

通用名  非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

商品名

英文名  African Swine Fever Virus Real–time PCR Detection Kit

汉语拼音  Feizhouzhuwenbingdu Yingguang PCR Jianceshijihe

【主要成分与含量】

| 组份 | 规格 |
| --- | --- |
| 荧光PCR反应液 | 1000µL/管×1管 |
| 阳性对照 | 400µL/管×1管 |
| 阴性对照 | 400µL/管×1管 |

【作用与用途】  用于猪全血、猪血清、猪淋巴结、猪脾脏、猪肌肉样品中非洲猪瘟病毒核酸的检测。

【用法与判定】

1  用法

1.1  样品采集及处理

1.1.1  活猪样品  无菌采集抗凝血或血清5mL。

1.1.2  病死猪剖检样品或屠宰场剖检样品   无菌采集死猪的淋巴结、脾脏、肌肉组织样品。2～8℃低温运至实验室用于检测。

1.2  样品处理方法

全血和血清样品直接取1mL；淋巴结、脾脏、肌肉组织样品取0.1g~0.2g组织，放入盛有PBS缓冲液的研磨管中，6000r/min震荡研磨45秒，制成约10%的组织匀浆液，5000r/min离心5分钟，取上清液。

将上述处理样品置于60℃条件下灭活30分钟。

1.3   核酸提取   将试剂盒内阴性对照置室温使其完全融化，并混匀。采用商品化的病毒DNA提取试剂盒提取各类样品及阴性对照中的核酸，低温保存待检。

1.4   操作步骤

1.4.1  PCR扩增体系配制

将试剂盒置室温使荧光PCR反应液和阳性对照完全融化，瞬时离心5秒，以去除管壁附着的液体。取20μL荧光PCR反应液至每个反应管内，然后加5μL所提取的样品核酸，每个反应总体积为25μL，离心30秒。每次检测应设立阳性对照和阴性对照。转移至扩增区在荧光PCR仪上进行扩增检测。

1.4.2   反应程序   按以下程序设置仪器核酸扩增相关参数，进行荧光PCR扩增。

95℃预变性3分钟；95℃变性15秒，60℃退火延伸30秒，40个循环，在每一循环的60℃时收集FAM荧光信号。

2  判定

2.1  试验成立条件

阳性对照：Ct值≤30且出现特异性扩增曲线（S曲线）；

阴性对照：无Ct值且无特异性扩增曲线。

2.2  结果判定标准

阳性：样本检测结果Ct值≤35，且出现特异性扩增曲线（S曲线），判为非洲猪瘟病毒核酸阳性；

可疑：样本检测结果35＜Ct值＜40且出现特异性扩增曲线（S曲线），判为可疑，应对样本进行复检，如复检结果是Ct值＜40且出现特异性扩增曲线（S曲线），即判为非洲猪瘟病毒核酸阳性，否则判为非洲猪瘟病毒核酸阴性；

阴性：样本检测结果无Ct值且无特异性扩增曲线，判为非洲猪瘟病毒核酸阴性。

【注意事项】  （1）PCR检测的每一步都应在专门区域或地点进行。

（2）使用前应将荧光PCR反应液、阴性对照和阳性对照完全融化，充分振荡混匀，瞬时离心，尽量吸取液体上层。

（3）试剂盒不同组分间不得交叉，防止污染。

（4）避免反复冻融。

（5）PCR产物均应合理处理，以免造成污染。

（6）严格按照使用说明书进行操作。

（7）按要求贮藏，冷链运输；并在有效期内使用。

【规格】  50份/盒

【贮藏与有效期】  –20℃以下避光保存，有效期为12个月。

【批准文号】

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

（二）非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒内包装标签

兽用

非洲猪瘟病毒荧光PCR检测试剂盒

50份/盒                                         批准文号：

批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下避光保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

荧光PCR反应液

1000µL/管                                       批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下避光保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阳性对照

400µL/管                                         批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用

兽用

阴性对照

400µL/管                                         批    号：

有效期至：

【用法与判定】  详见说明书。

【贮藏与有效期】  –20℃以下保存，有效期为12个月。

【生产企业】

仅供兽医诊断使用